产品说明书

# SL-033

手腕/脚带测试仪

## DR.SCHNEIDER PC

斯莱德SL-033手腕/脚带测试仪

斯莱德SL-033手腕/脚带测试仪

- 使用说明

斯莱德SL-033测试仪为3种状态接触式,设计成可快速、多次性的对ESD个人接地装置进行（功能）测试  。

该产品用作完成ANSI ESD S20.20段的6.1.3.2“符合验证要求，并且验证还包括对技术要求计划进行日常检查等内容”的执行情况的检查工具之一。

斯莱德测试仪融合了独特的双测试电路设计，不但可以提高测试速度，而且不需要单个手腕/脚带测试仪。SL-033配置了750KΩ-10MΩ电路(用于测试手腕带),何50K-35K电路(用于鞋套测试),SL-033型号是测试手腕带和鞋套的理想选择.

测试参数工厂已经提前预设,但须调节至与自己的参数一致才能使用.该SL-033型操作简单便捷。绿灯信号提示用户一切正常。红灯和声音提示表示电路阻值过高或过低。

- 手腕带测试

该测试可验证操作人员、手腕带和接地电线之间是否存在通路。（如图示一）

  - 戴上手腕带时，可将（电线）插头末端插入到测试仪正面的插座位置。

  - 将转换开关置于“WRIST CORD“位置。

  - 按下测试按钮启动测试仪，可在2-3秒钟内启动测试仪。

注：测试时，千万不要误碰金属部件。

  - 绿灯“正常（PASS）”LED灯亮，显示手腕和接地电线装置功能正常。

  - 如果“FALT LO”或“FALL HI”LED灯亮并发出声频报警，手腕带佩带者需立即检查手腕带装置是否正常。

- 校准认证

下列仪器已经测试和校准完毕，测试设备符合国家标准技术（NIST）机构要求，并可在标准性能下正常工作：

项目编号：SL-033

类型：SL W/S、F/G测试仪

公司：KING GLORY

系列号：

生产日期：2004年     月     日

校准设备：RDB-01             系列号：

校准日期：2004年   月   日   预定校准日期：2005年    月    日

- 校准程序

W/S所测试电阻不得低于740KΩ，正常范围750KΩ-10.5MΩ，最高不得大于11MΩ。鞋套所测电阻不得低于740KΩ，正常范围750KΩ-35MΩ，最高不得大于40MΩ。公差范围为±20%。

| 手腕带: 750KΩ-10.5MΩ测试范围 | 鞋套: 750KΩ-35MΩ测试范围 |
| --- | --- |
| 电阻值 (±20%) | 测试输出 | 电阻值 (±20%) | 测试输出 |
| ≤740KΩ | 红色 (FAIL LO电阻低) | ≤740KΩ | 红色 (FAIL LO电阻低) |
| 750KΩ | 绿色(PASS正常) | 750KΩ | 绿色(PASS正常) |
| 10. 5MΩ | 绿色(PASS正常) | 35MΩ | 绿色(PASS正常) |
| ≥11.5MΩ | 红色 (FAIL HI 电阻高) | ≥40MΩ | 红色(FAIL HI (电阻高) |

建议从测试仪服务之日起，每隔一年重新校准一次。

- 测试脚接地装置

测试电导鞋或脚带时，必须每只脚单独测试，以保证操作正常，防护完备。（如图二所示）

A.  将转换开关置于“FOOTPLATE”位置。

B.  将一只脚放在踏板上。如果地板导电，就必须抬起脚

这样就不能靠近地板进行测试。这时需保证没有能插入到“WRIST CORD”插座内的插孔。

- 按下测试按钮，以便驱动该测试仪，可在2-3秒钟内启动测试仪。

- 绿灯“正常（PASS）”LED灯亮，显示鞋接地电线装置功能正常。

- 如果“FALL LO”或“FALL HI”LED灯亮并发出声频报警，鞋套佩带者必须立即检查鞋套接地装置是否正常。

- 在另一只脚重复A-C动作。